192通道数据采集系统项目主要技术要求

- 项目名称及用途：

192通道数据采集系统配套项目为我部某风洞配套测热测压数据采集系统及线路，项目内容包括系统的设计、制作和安装调试。

- 项目组成:

需要配套的系统包括192通道数据采集系统、192通道电压信号调理器、48通道电荷信号调理器、自动校准系统、控制计算机、机柜及相应的数据线、转接箱（法兰、接头等）。系统能够实现对安装在模型表面和风洞上的压电式压力传感器、压阻式压力传感器、ICP/IEPE传感器、薄膜热电阻、热电偶等传感器的供电、信号调理和数据采集。系统具有高频响、高精度、低噪声、高抗扰能力的特点，满足该风洞常规测热、测压试验的使用需求。

系统由两座风洞共用，需配套线路切换箱，能够实现两座风洞的快速、可靠地切换使用。系统的现场布置如图1所示，数据采集和和信号调理仪器放置在风洞试验大厅两座风洞中间，控制计算机则放置在厂房副楼控制间，通过网络控制数采及调理设备。系统中所有数采设备、计算机、数据库服务器通过网络连接在一起，组成一个测试局域网。

系统软件能提供相应的人机操作界面，实现对数据采集系统硬件的控制和操作，同时完成试验数据处理、计算和数据入库管理工作。

- 工作环境：

本系统将被安装和使用于四川省绵阳地区，本地属于四川盆地北部亚热带季风气候，气候温和，雨量充沛。

气温：年平均：16℃；年最高：42℃；年最低：－5℃

降水量：年平均1142.2mm；最大日：274.8mm

湿度：年平均80％RH。

- 技术指标：

192通道数据采集系统的主要技术指标和要求如下：

a.	数据采集模块：可实现连续采样和瞬态采样，最高连续采样率1MHz；瞬态采集有内触发、外触发、手动触发等多种触发方式，通道带宽：DC～300kHz，系统不确定度：优于0.05％，噪声：≤3µVrms，通道间隔离度：≥110dB，共模抑制(CMR)：≥100dB；

b.  电压信号调理器：频带宽度：DC-300kHz，系统不确定度：＜0.1%；传感器供电电源：三种方式可切换，分别用于测压、观察初始电阻和测热；其中恒压源：按2V、5V、10V、24V分档切换；精度：＜0.1%；稳定度：＜0.05%；单通道最大输出电流：100mA；恒流源：观察初始电阻时提供1mA恒流源；精度：＜0.05%；稳定度：＜0.01%/天；测热时，每通道恒流源输出根据对应电阻值自动调整使电阻两端电压为0.3V，可调范围（程控）：0-60mA，噪声：＜3μVrms(折算到输入端)，通道间隔离度：＞110dB，共模抑制（CMR）：＞100dB；

c. 电荷信号调理器：频带宽度：0.3Hz-300kHz，系统不确定度：＜0.2%，噪声：＜10-3pC，漂移：＜±10mV/h（20±5℃）；

d. 输入线路及信号切换： 192通道切换时间<2分钟，可实现可靠切换次数>5000次。

- 详细技术要求：

系统由192通道数据采集系统、192通道电压信号调理器、48通道电荷信号调理器、自动校准系统、输入线路及信号切换系统、控制计算机及机柜等附件，及相应软件组成。

表1列出本系统主要硬件配置清单。主要技术要求如下：

5.1  192通道数据采集模块

该模块用于试验数据的采集和存储，具备高精度、高采样率、高稳定等特点。其主要技术指标要求如下：

a.	★采样频率：最高连续采样率：1MHz，以下分档可调；

b.	A/D分辨率：≥18位，采用逐次逼近AD转换器；

c.	★通道带宽：DC～300kHz；

d.	★系统不确定度：优于0.05％；

e.	系统稳定度：小于0.01％/天；

f.	★噪声：≤3µVrms；

g.	量程：±1mV、±5mV、±10mV、±50mV、±100mV、±500mV、±1V、±5V、±10V;

h.	同步性：同步误差<10ns；

i.	★通道间隔离度：≥110dB；

j.	★共模抑制(CMR)：≥100dB；

k.	通道耦合方式：直流、交流、GND；输入信号大于±15V(DC或AC峰值)时，输入保护；

l.	★可实现连续采集和瞬态采集，瞬态采集有多种触发方式：内触发、外触发、手动触发可选；触发电平：在量程范围内可程控设置；触发输出：标准TTL电平，由内触发产生；延时：可负延时，延时深度可由程序控制；

m.	控制：可由计算机远程控制；控制线接口可热插拔；

n.	校准：配合软件可实现通道精度自动校准。

5.2  192通道电压信号调理器

该调理器用于电压信号调理及提供传感器所需的恒压和恒流源。它可对微弱的电压信号进行调理放大及预处理，并可程控切换增益和桥压、配置恒流源（测热）和恒压源（测压），每通道配套热流积分网络，测热时可切换到积分网络，直接输出热流信号。其主要技术指标要求如下：

a.	★频带宽度：DC-300kHz；

b.	★系统不确定度：＜0.1%；

c.	★传感器供电电源：三种方式可切换，分别用于测压、观察初始电阻和测热；其中恒压源：按2V、5V、10V、24V分档切换；精度：＜0.1%；稳定度：＜0.05%；单通道最大输出电流：100mA；恒流源：观察初始电阻时提供1mA恒流源；精度：＜0.05%；稳定度：＜0.01%/天；测热时，每通道恒流源输出根据对应电阻值自动调整使电阻两端电压为0.3V，可调范围（程控）：0-60mA；

d.	增益：1、10倍分档切换；增益准确度：＜0.05%（F.S）；增益稳定度：＜0.01%/天；

e.	★通过计算机可采集和记录各通道的电源电压（可用于观察薄膜热流传感器的初始电压）和各通道的传感器输出端电压；

f.	电桥平衡：平衡方式：自动平衡；平衡范围：输入端±200mV可调平衡（任何增益均可）；

g.	热流积分网络：30阶有源热电模拟网络，前5阶精度0.1%；后25阶精度0.5%；在热流网络后设有增益等于10的放大器；

h.	放大器输入：输入方式：双端平衡差动输入,确保小信号输入的可靠性且使用方便；输入保护：当输入电平超过15V时，放大器实行全保护；

i.	放大器输出：输出电压：10V（DC或AC峰值）；输出电流：5mA；输出阻抗：＜1Ω；容性负载：＜10nF；

j.	★噪声：＜3μVrms(折算到输入端)；

k.	★通道间隔离度：通道间高度隔离，隔离度＞110dB；

l.	★共模抑制（CMR）：＞100dB；

m.	共模电压（Uc）:＜10V(直流或交流峰值)

n.	漂移：时间漂移：小于1μV/小时；温度漂移：小于1μV/℃；

o.  ★所有参数由计算机远程控制，能将计算机中参数导出至仪器中；可通过软件保存传感器电阻、电压测试结果。

5.3  48通道电荷信号调理器

该调理器主要用于实现电荷信号的转换和调理，其主要技术指标如下：

a.	★频带宽度：0.3Hz-300kHz；

b.	★系统不确定度：＜0.2%；

c.	放大器输出灵敏度：0.1-100（mV/pC）分档可调

d.	失真度：＜1%（截止频率内，满度输出）；

e.	★噪声：＜10-3pC；

f.	输出电压/电流：±10VP-P/20mA；

g.	输出阻抗：＜1Ω；

h.	带容性负载能力：10nF；

i.	★漂移：＜±10mV/h（20±5℃）；

5.4  输入线路及信号切换

根据数采和信号调理仪器的输入、输出和控制接口要求，为两座风洞配套相应通道数的数据和控制线，包括传感器到两种信号调理器的数据线、信号调理器与数据采集系统及控制计算机之间的控制线和数据线。由于该系统拟由两座风洞设备共用，且预计两座风洞试验切换频率较高，因此需要设计快速可靠的线路切换装置。主要技术指标如下：

a.	风洞B试验段到信号调理系统之间距离预计为12米，试验段内预留长度2米；风洞A试验段到信号调理系统之间距离预计为26米，试验段内预留长度5米。两座风洞各安装192通道电压信号数据线和40通道电荷信号数据线（使用屏蔽层含有石墨的低噪声同轴电缆）；

b.	分别为两座风洞定制专门的带有穿墙插座的法兰盘，保证密封性；两座风洞内分别配套接线箱，接线箱与穿墙插座之间使用两端都是航插的总线连接。风洞外穿墙插座与调理器之间使用两端都是航插的总线连接；

c.	为两座风洞配套192通道一端接接线箱，一端接传感器的测热和测压模型线各一组；配套数采调试线32通道（单通道BNC输入）

d.	两座风洞激波管上的测速点与信号调理系统之间距离从10米~30米不等，分别对应安装5组（每组两根）屏蔽层含有石墨的低噪声同轴电缆；

e.	信号调理器、数据采集系统等与控制计算机之间由光纤连接控制，长度预计为60m，安装时预留备份两组；

f.	数据线、控制线均需屏蔽良好，安装稳固；

g.	配套两座风洞输入线切换装置，192通道切换时间<2分钟，可实现可靠切换次数>5000次。

5.5  计算机及机柜等附件

a.	控制计算机放在风洞控制间，配置不低于以下：2×E5-2620V4，16G内存，6T硬盘，光口1个，网口2个；

b.	仪器安放在试验现场两座风洞中间，机柜、UPS电源按照安装空间位置（约为5×1m）、仪器尺寸、使用环境温/湿度和和总功率等要求合理配套。

c.	配套UPS电源，UPS断电续航时间：≥20分钟，在不断电时UPS充当隔离电源的作用。

5.6  软件要求

数据采集与处理软件具有用户友好的界面，能够实现多通道控制、显示、分析以及输出功能，提供数据结构说明及配套的动态链接库支持多种开发平台(Matlab，C++，LabView)，并附详细的开发说明和例程，以便实现二次开发。

主要功能要求：

a. 硬件参数设置

各通道的信号调理参数，如供电电源、增益、滤波等，和数据采集参数，如采样率、量程、采集长度、延时长度、触发方式、触发电平、耦合方式等参数既可在软件界面分别设置也通过表格方式统一设置。设置参数可以保存为配置文件以供试验结果计算和日后使用。也可调用以前设置的参数文件作为本次采集的参数。

可自动判断所接传感器种类与所接的信号调理通道及其设置是否匹配；

可事先将传感器的安装信息（如安装位置、线号）、各项系数（如压力传感器的斜率、截距，热流传感器的灵敏度、初始电阻等）输入同一个表格，便于查询和比较。

b. 数据采集

完成试验数据的采集和数据实时显示。在数据采集时完成试验数据自动存盘，采集前选择文件存储格式和文件路径。数据文件采用开放的二进制文件存储格式，便于今后增加实现各种专用的分析算法，可另存为文本格式的数据，便于使用其他软件对原始数据进行分析。在等待触发过程中对选定通道的数据进行实时监测。

c. 数据显示和数据分析

软件可同时打开多个数据文件，多窗口显示（不限于同一车次的数据）。同一窗口可显示多个波形。波形可多种比例显示，也可随意选择局部放大，置于另一个窗口进行读数与观察。曲线的坐标轴上下、左右可平移。存盘数据可重复调入进行分析。记录末次调用时的窗口设置参数，下次调用时，按照上次调用时的参数自动打开窗口。

能自动计算并在相应区域显示波形（整条曲线和指定时间段）的最大值、最小值、平均值、均方差值、峰峰值、频率、时间等特征值，其计算结果可以打印和存储。具有光标在曲线上读数的功能，光标移动支持鼠标和键盘控制。

能进行常用的数据分析，包括时域分析：波形跟踪、一次微分、一次积分、平滑滤波、相关分析、波形倒向、波形相加、波形相减、波形相乘、数字滤波、矢量叠加及特定公式计算。频域分析：FFT幅度谱、FFT相位谱、功率谱。

d. 通道自动标定功能。

可实现在前端接入高精度信号源和数字表之后，使用软件程控输入信号、记录信号、对比信号计算不确定度等功能，实现全自动化通道标定。

e. 试验数据计算

提供一个专门的数据处理软件，该软件可以脱离采集硬件独立工作，能 较方便地移植到其它计算机上运行。它能够对系统的参数设置及数据文件进行读取，可通过光标读取多段平均值之差，直接计算所需物理量。该软件应可同时打开多个数据文件。

根据风洞试验类型和不同试验结果计算方法，编写测速结果计算、压力试验结果计算、温度试验结果计算和热流试验结果计算的程序。计算结果可以直接转存于Excel文档中作二次处理。在试验结果计算模块中，传感器的工程量转换公式可以更改，计算程序支持用户的更改和后续处理，为用户提供标准的编程接口参数，方便用户的二次编程。用户可自行改进具体算法，在主程序运行时自动载入算法模块，不影响主程序的运行。

f. 数据入库管理

提供与任务提出方数据库接口相关功能，可在实验后将参数文件、原始数据文件及处理后数据文件及时入库。

图1系统现场布置示意图

- 192通道数采系统主要硬件配置清单：

表1  192通道数采系统主要硬件配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集系统 | 192通道 | 可实现连续采集和瞬态采集；最高连续采样率1MHz、通道带宽DC-300kHz、系统不确定度0.05%、量程±1mV~±10V，1、5分档。 | 详见技术指标 |
| 2 | 电压信号调理器 | 192通道 | 带宽DC-300kHz；增益准确度0.05%。可提供恒流源、恒压源，实现信号调理和传感器供电。带30阶热电模拟积分网络。 | 详见技术指标 |
| 3 | 电荷信号调理器 | 48通道 | 带宽0.3-300kHz；系统不确定度<0.2%。 | 详见技术指标 |
| 4 | 信号切换系统 |  | 192通道切换时间<2分钟，可实现可靠切换次数 >5000次。 |  |
| 5 | 控制计算机 | 1台 | 2×E5-2620V4，16G内存，6T硬盘，光口1个，网口2个 | 最低配置要求 |
| 6 | 机柜 |  | 用于放置数据采集系统、电压/电荷调理器、信号切换系统、UPS电源、交换机等各种现场仪器硬件。单台高度不超过1.8米，安装空间位置约为5×1m。 | 数量根据实际情况确定。 |
| 7 | UPS隔离电源 |  | UPS断电续航时间：≥20分钟，在不断电时UPS充当隔离电源的作用 | 数量根据实际情况确定 |
| 8 | 风洞A外侧电信号线 | 192通道×26m | 一端连接电压信号调理器、一端连接风洞法兰穿墙插座外座。 | 每通道独立屏蔽 |
| 9 | 风洞A内侧电压连接线 | 192通道×5m | 一端连接风洞内接线箱、一端连接风洞法兰穿墙插座内座。 |  |
| 10 | 风洞B外侧电压信号线 | 192通道×12m | 一端连接电压信号调理器、一端连接风洞法兰穿墙插座外座。 |  |
| 11 | 风洞B内侧电压连接线 | 192通道×2m | 一端连接风洞内接线箱、一端连接风洞法兰穿墙插座内座。 |  |
| 12 | 风洞A电荷信号线 | 40根× 31m | 低噪声同轴电缆，穿过法兰盘密封后连接到风洞内接线箱，两端带L5接口。 |  |
| 13 | 风洞A测速信号线 | 10根 | 低噪声同轴电缆，安装在风洞壁沿线，长度10-30米不等，带收纳盒。 |  |
| 14 | 风洞B电荷信号线 | 40根× 14m | 低噪声同轴电缆，穿过法兰盘密封后连接到风洞内接线箱，两端带L5接口。 |  |
| 15 | 风洞B测速信号线 | 10根 | 低噪声同轴电缆，安装在风洞壁沿线，长度10-30米不等，带收纳盒。 |  |
| 16 | 测压模型线 | 400测点×5m | 一端裸线连接模型上传感器，一端航插连接风洞内接线箱。 |  |
| 17 | 测热模型线 | 400测点×5m | 一端裸线连接模型上传感器，一端航插连接风洞内接线箱。 |  |
| 18 | 数采调试线 | 32×3m | 一端连接采集器，一端BNC头。 |  |
| 19 | 风洞内接线箱 | 2个 | 内部安装192通道电压信号插座和40通道电荷信号线收纳盒。具体尺寸和安装方式根据现场空间确定。 |  |
| 20 | 风洞B穿线法兰盘 | 2个 | 安装好穿墙插座和同轴线缆的小孔密封 |  |
| 21 | 风洞A穿线法兰盘 | 1个 | 安装好穿墙插座和同轴线缆的小孔密封 |  |
| 22 | 光纤网络 | 1套 | 包括从仪器到计算机之间的交换机、光电转换器、铠装光纤、跳线等硬件和现场施工布线。 | 预留2组。 |
| 23 | 附件 | 套 | 包括放大器与采集器之间的连接线缆、电源线、网线、日常测试用信号线。 |  |