风洞试验数据采集系统主要技术要求

- 功能用途：

研制一套XX风洞试验数据采集与数据处理系统，满足该风洞各试验类型（速度场校测试验、温度场校测试验、标模测力试验、三分量和六分量气动力试验、表面压力试验、温度测量试验、表面热流测量试验和脉动压力试验）中的流场参数（压力/温度）、多分量气动力、多点压力、脉动压力等信号的测试和各试验的气动特性参数的数据处理与分析工作。同时能够与电子扫描系统、纹影设备、风洞控制系统等联结成可同步运行、集中操作和监控的整体。

- 研制内容：

- 研制带自校准功能的噪声低、增益高、线性度高的低频信号放大器和高频宽带信号放大器;

- 研制基于PXI总线技术的静态数据采集器和动态数据采集器；

- 开发针对数采硬件设备的数据采集与数据分析应用软件（基于事件驱动；基于Labview语言、嵌入Matlab 语言算法、与三方数据库数据自动交互）；

- 完成线缆铺设及配套仪器采购、机柜及接线箱定制、系统的集成安装等工作。

- 采购清单：

采购设备主要清单见表1。

表1 采购设备主要清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静态信号放大器 | Ch48-28108F02 | 1套 | 含自校准功能子系统 |
| 2 | 动态信号放大器 | Ch32-28104A | 1套 |  |
| 3 | 静态采集系统 | Ch48-PXI-6281 | 1套 |  |
| 4 | 动态采集系统 | Ch32-PXI-6124 | 1套 |  |
| 5 | 采集系统软件 | FTO-WDDAQ | 1套 |  |

- 主要指标：

（1）数据采集系统的前置信号放大器和数据采集器能与目前某风洞的采集系统硬件灵活组建使用，要求系统的通道扩展灵活方便。系统应用软件与某风洞现有的数据采集系统软件兼容，均采用Labview软件开发平台。能方便调用和读取某风洞数据采集系统的数据文件；本系统存储的数据文件可被某风洞数据采集系统方便调用和读取；实现两套系统的灵活组建和通道扩展、测试数据综合分析和综合处理。

（2） 低频信号放大器技术指标

- 通道数：48；

- 放大器增益范围：1～8000；

- 增益准确度：优于0.1%；

- 增益线性度：优于0.005%；

- 共模抑制比：100dB（DC～500Hz，放大倍数大于等于16倍）；

- 低通滤波截止频率：1Hz～255Hz（带宽100kHz)；

- 信号输入范围：-10V～10V，差分输入方式；

- 信号输出范围：-10V～10V；

- 输出传感器激励电压：4～20V。

（3） 高频动态信号放大器技术指标

- 通道数：32；

- 放大器增益范围：1～8000；

- 增益准确度：优于0.1%；

- 增益线性度：优于0.005%；

- 共模抑制比：120 dB （DC～60Hz，放大倍数大于等于8倍）；

- 低通滤波截止频率：1Hz～200kHz；

- 信号输入带宽：DC～700 kHz带宽(-3dB)；

- 信号输入范围：-10V～10V，差分输入方式；

- 信号输出范围：-10V～10V；

- 输出传感器激励电压：4～20V。

（4） 静态数据采集系统的技术指标

静态数据采集系统可完成压力传感器、天平、热电偶及其它输出电压种类传感器的数据采集工作。具备与其它系统或设备同步出发启动运行工作，触发信号为开关信号或电平信号，支持内触发和外触发工作方式。静态数据采集系统与放大器配套使用，数据采集设备安装在厂房的机柜中，工控机安装在测控间（距离约20米）。工控机通过光纤控制数据采集设备，要求数据采集设备工作稳定性好，抗震动、抗干扰性能强。静态数据采集系统的主要技术指标如下：

- 系统采集总通道数：48路；

- 采集卡A/D转换器为18位；

- 每块板卡采样速率：最高625ksps；

- 系统综合精度：优于0.02%FS；

- 输入电压范围：±10V。

- 每块板卡支持外触发功能；

- 每块板卡支持可编程低通滤波功能；

每块板卡至少带2路模拟输出，24路数字I/O，数字I/O支持TTL电平信号，信号最高频率10MHz；

（5）动态数据采集系统的技术指标

动态数据采集系统可完成脉动压力传感器、加速度、位移及其它瞬态传感器信号的数据采集工作。具备与其它系统或设备同步运行功能，支持内触发和外触发工作方式，触发信号为开关信号或电平信号。

动态数据采集系统要求系统的搭建灵活，操作方便。该系统中数据采集设备安装在柜中，工控机通过光纤控制数据采集设备，要求动态数据采集设备工作稳定性好，数据传输快、同步性好，抗震动、抗干扰性能强。动态数据采集系统的主要技术指标如下：

- 系统采集总通道数：32路；

- 采集卡A/D转换器为16位；

- 同步采样，单通道最高采样速率：4Msps；

- 系统综合精度：优于0.05%FS；

- 每张板卡4路模拟差分输入

- 通道串扰（100kHz）优于100dB；

- 共模抑制比（60Hz）优于75dB；

h.板卡支持外触发功能。

（6）数据采集系统的软件要求

数据采集系统的软件包括静态采集系统软件和动态采集系统软件两套。数据采集系统将采用事件驱动方式进行，设计时参照数据采集系统工作流程进行。系统工作流程为：设备自检和系统校准，传感器校准，采集参数设置，试验运行参数设置，数据采集和存储，数据回放，分析和处理试验数据，试验结果计算。具体要求如下：

a.软件运行环境

计算机硬件：I7 CPU，8G内存，硬盘4T，固态硬盘1T,27寸DELL显示器。 软件： Windows 7操作系统，应用软件Office 2012、Matlab 2015。

b.条件与限制

①数据采集系统要求与某风洞现有的数据采集系统硬件灵活组建扩展通道，系统应用软件兼容；

②承研单位竞标时提供Labview开发软件的初步设计方案。

c.数据采集系统的软件功能

数据采集系统应用程序主要包括：设备自检和系统校准、信号检测、硬件参数设置和试验参数设置（设置参数存储可调用）、数据检测、数据采集与存储、数据显示与分析、试验结果计算。

①数据采集时实现8路静态信号的同步实时监测，6路动态信号的同步实时监测，所有通道数据实时存储；

②动态采集系统的采样率为4Msps时，采集时间长度小于等于为300秒，读取采集数据的时间小于等于2秒，可同时显示8路采集信号；

③信号具有统计值、抽样、滤波频谱分析，分析结果可输出；

④试验结果计算和输出根据试验类型提供算法和要求完成。